全自动化学发光免疫分析仪

用户需求书

- 立式全自动化学发光免疫分析仪用户需求

- 检测原理：吖啶酯标记的磁微粒直接化学发光技术。

- 测试项目：≥100项。

- ▲自身免疫项目：需具备包含系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎相关测试项目。

- ▲感染类项目：需具备包含术前项目、ToRCH、肺炎检测相关测试项目。

- ▲其他项目要求：可检测AMH、抑制素A、PCT项目。

- 仪器系统后续可采用模块组合式设计，连接同品牌免疫模块，有模块拓展可能。

- 最小检测模块试剂位≥40个，支持测试过程中在线更换试剂。

- 搭配进样单元，样本位≥140个，支持原始管上机检测。

- ▲最快检测速度：≥500测试/小时。

- 急诊项目首个出结果时间：最快≤12分钟。

- 反应杯：最小检测模块可一次性装载≥2000个反应杯，支持随时倾倒式装载，具备反应杯不足报警提醒功能。

- 急诊功能：具备急诊功能，急诊样本优先处理。

- 试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储，具备试剂不足报警提醒功能。

- 加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面、空吸、堵针检测及防撞功能。

- ▲无需一次性Tip头吸取样本，支持所有耗材测试过程中在线更换。

- ▲携带污染率：≤0.1PPM。

- 支持浓缩清洗液自动在机稀释。

- 通讯功能：可与LIS系统双向通讯。

- 标准曲线稳定，稳定时间≥28天。

- ▲试剂盒内包含校准品，无需额外购买，且校准品满足溯源要求。

- 台式全自动化学发光免疫分析仪用户需求

- 1、检测原理：磁微粒直接化学发光技术。

- 2、测试项目：≥100项。

- 3、▲自身免疫项目：需具备包含系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎相关测试项目。

- 4、▲感染类项目：需具备包含术前项目、ToRCH、肺炎检测相关测试项目。

- 5、▲其他项目要求：可检测AMH、抑制素A、PCT项目。

- 6、试剂位：≥20个，支持在线更换试剂。

- 7样本位：≥50个，支持随时装载，自动条码扫描识别样本信息。

- ▲检测速度：≥180测试/小时。

- 急诊项目首个出结果时间：最快≤12分钟。

- ▲反应杯：一次可装载≥1000个反应杯，支持随时倾倒式装载，具备反应杯不足报警提醒功能。

- 急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入，优先处理。

- 试剂系统： 2-8℃冷藏试剂盘，试剂可在机冷藏存储，具备试剂不足报警提醒功能。

- 加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面、气泡、空吸、堵针检测及防撞功能。

- ▲无需一次性Tip头吸取样本。

- 携带污染率：＜5PPM，保证结果精确性。

- 通讯功能：可与LIS系统双向通讯。

- 标准曲线稳定，稳定时间≥28天。

- ▲试剂盒内包含校准品，无需额外购买，且校准品满足溯源要求。

- 三、售后服务要求

- 1、仪器联接LIS系统所需的其它配套设备（如LIS连接电脑等）及费用由仪器设备提供者承担。

2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

3、装机时，提供免费的安装、调试、培训等服务，免费提供配套的校准品、质控品、试剂进行仪器的安装调试、校准。有专业人员解决客户遇到的技术、试剂等问题。

4、提供验收合格之日开始计算2年的免费保修服务，2年后如果仪器出现故障，则免收人工费、相关维修费，仅收取配件成本。

5、仪器出现故障，报修2小时内给予回应，24小时内工程师上门维修。在免费保修期内若经常故障，如一个月内超过4次，严重影响工作的正常进行，须免费更换同等或更高配置型号的新机。

6、免费提供相关仪器的SOP文件及网络连接管理。

检验中心

2023年02月28日