珠海市香洲区人民医院检验中心

细菌鉴定及药敏分析系统用户需求书

- 细菌鉴定及药敏分析系统用户需求

- 1.适用范围：用于进行临床病原菌（细菌、真菌）的鉴定和体外抗菌药物MIC半定量分析。

- 2.检测方法：鉴定采用生化及酶反应结合显色法，药敏试验采用比浊法。

3.鉴定种类：提供临床常见11大类，超过600种病原菌。

4.药敏种类：提供临床常见≥200种抗生素，根据最新CLSI标准、EUCAST标准及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度。

5.自动化功能：仪器开机自检，通过图象处理器检测测试卡反应情况，上传数据库分析，得出试验结果。仪器具备自动检测与手工录入功能，用户可查询和修改报告，并可以自定义报告单尺寸。

6.仪器判读速度：一块测试卡读卡时间≤50秒。

7.统计分析功能：软件可实现综合数据统计分析，分基本统计项目（标本来源分布统计、标本来源科室分布统计、细菌分布统计、主要病原菌敏感度统计）和≥20种耐药率统计。

8.管理系统：具备院内感染管理系统，有院内微生物感染管理和院内感染病例管理功能。

9.数据共享：细菌鉴定和药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统WHONET共享数据。

10.仪器构造：仪器体积小，重量轻，且采用大尺寸电容触控屏，并可根据医院需求外接显示器，人机交互更加方便。仪器具备针孔镜头，计算机系统、显示系统、鉴定药敏读板系统一体化，封闭机身可减少因外部环境影响导致的判读不准。

11.高级专家系统：具备高级专家系统，可提示天然耐药及特殊耐药表型，如MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、CRAB、CRPAE、VRE等修正结果并对药敏结果进行科学注释。专家注释可提示药敏报告中不合理现象以及检验者如何正确操作、临床医师用药时要注意的问题等。抗生素优化组合，根据CLSI制定的临床用药标准，将抗菌药物分A、B、C、U、O、Inv组报告药敏结果。

12.运行环境：Windows系统，全中文操作界面。

13.网络功能：具备院内网接口，可与医院LIS系统和/或HIS系统联网。

14.药敏板卡：配套测试卡种类：肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌鉴定药敏测试卡，并可根据临床需求定制科研用的药敏卡。配套测试卡孔位：具备96孔及120孔鉴定药敏试剂卡，可根据客户需求灵活使用，药敏试验采用微量肉汤稀释法，抗生素浓度常见4-7个浓度梯度，最高可达9个浓度梯度。配套测试卡所有药物浓度设置覆盖2021年CLSI折点和CLSI质控标准，保证产品质量。

15.配置设备：配置加样仪和浊度计，自动完成测试板加样，保证加样均匀，准确无误。

- 二、售后服务要求

- 1、仪器联接LIS系统所需的其它配套设备（如LIS连接电脑等）及费用由仪器设备提供者承担。

2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

3、装机时，提供免费的安装、调试、培训等服务，免费提供配套的校准品、质控品、试剂进行仪器的安装调试、校准。有专业人员及时解决客户遇到的技术、试剂等问题。

4、提供验收合格之日开始计算2年的免费保修服务，2年后如果仪器出现故障，则免收人工费、相关维修费，仅收取配件成本。

5、仪器出现故障，报修2小时内给予回应，24小时内工程师上门维修。在免费保修期内若经常故障，如一个月内超过4次，严重影响工作的正常进行，须免费更换同等或更高配置型号的新机。

6、提供相关仪器的SOP文件及网络连接管理。

检验中心

2023年07月04日