珠海市香洲区人民医院骨科空心电钻采购需求书

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| 骨科空心电钻 | 1台 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币  0.75万元 |

1. **设备要求：**
2. 主机：机身为一体机壳设计，保证更高的密封性能，钻夹头支持快接功能，方便拆装。
3. 马达输出功率约为150W，温升≤25℃、空载噪声≤65dB（A）

3.充电器：输入电压为交流110-220V，50-60Hz的宽电压。

4.电池：绿色环保的锂电电池芯，电压约为15V±，容量约为3000mA±，充电时间2小时左右。

5.主机空载转速0-1000转额定扭矩约为3.5N.m±，冲击扭矩约为为8.5N.m±

6.进口材质钻夹头，主机径向跳动 ≤0.1mm，钻夹头的夹持范围0.8-7.9mm，空心直径最大约为4.2mm±

7.整机可高温高压消毒，满足医院高温高压的135°高温消毒要求。

**二、相关证明材料及售后服务承诺：**

1.投标人为供应商的，需提供本公司及生产厂家的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】及有相应的经营范围。

2.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

注：以上资质资料均加盖公章并同时放入投标文件中

3.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后 2 小时内响应，24 小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于一年。

三、投标文件制作：（此项为投标人制作投标文件的依据）

顺序依次为：1有效报价单，2技术参数响应表（重要参数请单独列出并详细注明证明材料索引、如设备器械功能较单一可简化描述）；3所有资质资料；4产品资料：技术参数及性能特点描述，产品说明书，宣传彩页；5厂家及销售公司售后服务承诺书；6产品廉洁购销合同；7投标文件正本1本;8投标文件密封并盖章。

2024年8月19日